## Slide 1: 霧箱解体作業報告
2020年6月18日 (木)
ストレンジ M1
藤原友正

## Slide 2: 作業内容
容器内の水・燃えカスの処分
内部構造の確認(寸法・各計器の配線等)

## Slide 3
内部にたまった水を新聞紙や
トイレットペーパーで吸わせて処理した

## Slide 4
大まかな配置
(上からみた図)
LED
電源
ヒーター
電源
LED
ガラス蓋へ接続
HV
電源
定規
温度計
SHIMADEN
MR13
電源タップ
ショートによる
発火が起こった部分
実際は、霧箱のフレームに沿うようにして固定されている

## Slide 5
焼けた影響で分かりにくいが
容器内の外側から
スタイルフォーム
⇓
アルミ箔
⇓
黒紙
の順で配置されていたと思われる
アルミ箔の目的は熱を伝導し容器全体で均一にするため??
(by 金田さん談)
内壁

## Slide 6
①: 照明用のLED
②: 結露除去用HVのケーブル
③: 温度測定用熱電対用ケーブル
以前は厚紙ありわからなかったが、
LEDはスタイルフォーム(断熱材)に囲まれるように
設置されていた。
熱電対3個の高さをどのように固定していたかは不明。
少なくとも高さを固定するような操作はされていないようであった。
スタイルフォームで挟み無理やり固定していた？？
①
②
③
内壁 (LED側周辺)

## Slide 7
LED
表面にはフィルムが貼付されていた

## Slide 8
LED
内部には4個のLED
壊れている。交換が必要。

## Slide 9
容器底面
底面にはフィルムが敷かれていた。
液体窒素で冷やした温度を伝えやすいよう
底にはフィルムのみ。

## Slide 10
HV装置
この先端部分をネジで
定規に固定していた

## Slide 11
温度計MR13シリーズ - （ディジタル調節計｜ディジタル調節計）：工業用温度、温度制御機器｜株式会社シマデン
型番: MR13 (SHIMADEN)
側面
裏面

## Slide 12
温度計
型番: MR13 (SHIMADEN)
導線3本が1組のチャンネルを
構成しており、
全体で3チャンネルまで受けられる構成になっているようだ
温度計MR13シリーズ - （ディジタル調節計｜ディジタル調節計）：工業用温度、温度制御機器｜株式会社シマデン

## Slide 13
温度計
型番: MR13 (SHIMADEN)
温度計MR13シリーズ - （ディジタル調節計｜ディジタル調節計）：工業用温度、温度制御機器｜株式会社シマデン
MR13シリーズ 製品カタログ (http://www.shimaden.co.jp/dcms_media/other/MR13_CJ_2001.pdf) より引用

## Slide 14
温度計MR13シリーズ - （ディジタル調節計｜ディジタル調節計）：工業用温度、温度制御機器｜株式会社シマデン
霧箱での運用を考慮した温度領域では
T or U が妥当か???
型番: MR13 (SHIMADEN)

## Slide 15
内壁
(恐らく)3層構造
スタイルフォーム (厚さ ~20-30 mm)
黒紙
~15 mm
~5-10 mm
アルミ箔

## Slide 16
ガラス蓋 (電熱線ヒーター部分)
400 mm
530 mm
霧箱内側の面からみた図
GND
V+

## Slide 17
ガラス蓋 (電熱線ヒーター部分)
12 mm
樹脂か何かで
固められている
側面
霧箱内側の面
霧箱外側の面
全体で3層構造
霧箱内側の層と中間の層のガラスを削り
電熱線を埋め込んでいると思われる

## Slide 18
アルファ線源
ランタンのホヤ×2は焦げてしまっていたため処分
トリタン棒は金田さんが回収

## Slide 19: 温度計について
2020. 07. 01 (水) 追記

## Slide 20: 動作確認 2020. 06. 26 (Fri) , 06. 29 (Mon)
電源を接続したところ, 起動は確認
全3ch中, 2chは問題ありと思われる
明らかに
おかしい
断線

## Slide 21: 動作確認 2020. 06. 26 (Fri) , 06. 29 (Mon)
側面に表示されていた型番を確認
MR13-2V1-N000170
Web上で取り扱い説明書を発見(右図. 但し一部抜粋)
対応しているのは白金の測温抵抗体

## Slide 22: 2020. 07. 01 (Wed) 追記
測温抵抗体に関してシマデンに問い合わせた

## Slide 23: 2020. 07. 01 (Wed) 追記
測温抵抗体に関してシマデンに問い合わせた
即日返答がきた。
パンフレットを送付していただいた。

## Slide 24
使用しているのは3導線式というタイプ
旧式の霧箱
⇒ 測温体は容器内上・中心・底の3か所
既存の装置を継続して使用する場合, 3ch
⇒ \6,200 x 3 = \18,600

## Slide 25
モノタロウでシマデンの白金測温体を見つけた
が、高い (~\10,000)
https://www.monotaro.com/g/02831285/?t.q=%94%92%8B%E0%91%AA%89%B7%92%EF%8DR%91%CC%20pt100

## Slide 26: LEDについて
2020. 07. 01 (水) 追記

## Slide 27: 動作確認 2020. 06. 29 (Mon)
電源装置を接続したところ, ~+10 V
印加で点灯
事故以前と同様の動作を確認

## Slide 28: LED内部構造
4つのLEDが直列に接続されている.
レンズと窓のフィルムが損傷
本体は無事
~20-25mm

## Slide 29: LEDレンズ
ネットで探したところ同様のものを発見
単価 \100
MISUMI or モノタロウでも
扱っているかは未確認
a
https://www.led-paradise.com/product/1872

## Slide 30: (恐らく)必要になるもの
スタイルフォーム ⇒ 中間部屋内で発見. が、おそらく足りない. 要追加購入(?)
黒厚紙
容器底面のフィルム
LED保護用のフィルム
LED光拡散用レンズ
温度測定用白金測温体

## Slide 31: スタイルフォーム (中間部屋で発見)

## Slide 32: その他使えるかもしれないもの (中間部屋で発見)